**Overzicht alarmen maskerbeademing (NPPV)**

Dit is een overzicht van alarmen die kunnen voorkomen bij maskerbeademing (NPPV). Het CTB stelt de alarmgrenzen in. Het kan voorkomen dat het alarm wat je in het scherm ziet, niet precies het woord is wat in dit schema staat. Als je twijfelt neem dan contact op met het CTB.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alarm** | **Probleem** | **Mogelijke oorzaak** | **Wat te doen** |
| * **Circuit losgekoppeld**
* **Open circuit**
* **Disconnectie**
* **Circuit ontkoppeling**
* **Lekkage hoog**
 | Losgekoppeld of onderbreking | - Beademingsslang is losgeschoten- Het masker zit los of scheef- Luchtlekkage in het slangensysteem - Luchtlekkage langs het masker- Luchtlekkage door de mond bij neusmasker | - Controleer of het masker goed zit en of er luchtlekkage langs het masker is, zet het masker opnieuw op of gebruik een kinband- Controleer of de beademingsslang goed is aangesloten op het masker- Controleer of de beademingsslang goed is aangesloten aan de beademingsmachine en/of waterpot van de bevochtiger- Controleer of de waterpot van de bevochtiger goed gesloten is- Controleer het slangensysteem op lucht lekkage, vervang het zo nodig - Wanneer afgesproken slangentest uitvoeren  |
| * **Lage druk**
* **Hoog (adem) volume**
* **Hoog Vti**
* **Hoog Vte**
* **Lage inademingsdruk**
* **Hoge minuut volume (MVi)**
* **Hoge beademing/minuut**
 | Hoge luchtlekkage  | - Beademingsslang is losgeschoten- Het masker zit los of scheef- Luchtlekkage in het slangensysteem - Luchtlekkage langs het masker- Luchtlekkage door de mond bij neusmasker | - Controleer of het masker goed zit en of er luchtlekkage langs het masker is, zet het masker opnieuw op of gebruik een kinband- Controleer of de beademingsslang goed is aangesloten op het masker- Controleer of de beademingsslang goed is aangesloten aan de beademingsmachine en/of waterpot van de bevochtiger- Controleer of de waterpot van de bevochtiger goed gesloten is- Controleer het slangensysteem op lucht lekkage, vervang het zo nodig - Wanneer afgesproken slangentest uitvoeren- Verontreinigde filters reinigen of vervangen  |
| * **Hoge druk**
* **Laag (adem) volume**
* **Laag Vti**
* **Laag Vte**
* **Hoge inademingsdruk**
* **Laag minuut volume (MVi)**
* **Lage beademing/minuut**
* **Druk hoog**
 | Obstructie  | - Een obstructie (verstopping of blokkade) in slangensysteem - Een knik in het slangensysteem- Een obstructie in het masker of luchtwegen - Er is een hogere weerstand in de longen door bijvoorbeeld slijm of hoesten | - Vragen naar benauwdheid en/of pijnklachten en/of koorts- Help de zorgvrager in een andere houding- Het slangensysteem controleren - Eventueel airstacken (of hoestmachine niet-invasief)- Het slangensysteem vervangen- Wanneer mogelijk slangentest uitvoeren - Overleg met het CTB  |
| * **Laag circuit lekkage**
* **Laag lek**
* **Rebreathing alarm**
* **Niet geventileerd masker**
* **Alarm lage circuitlekkage**
 | Slangensysteem probleem of uitademing lukt niet | - De uitademingsgaatjes in het masker zitten dicht- De uitademingsklep is afgesloten | - Controleer de gaatjes van het masker en maak deze zo nodig schoon- Controleer het slangensysteem- Het slangensysteem vervangen- Wanneer mogelijk slangentest uitvoeren - Sluit het reserve masker aan- Overleg met het CTB  |