# Handleiding

# Gereedmaken en controleren van de Breas Vivo 50 beademingsmachine

| Doel | - het gereedmaken en controleren van de beademingsmachine zodat (non-)invasieve beademing veilig kan plaatsvinden |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - niet-steriele handschoenen - beademingsmachine - in zorginstellingen: alarmeringskabel met gele markering op de kabel - eventueel trolley met bevestigingsplaat (maar niet bij opbouw op een elektrische rolstoel) - beademingscircuit (geschikt voor actieve bevochtiging of geschikt voor passieve bevochtiging) - elektrische bevochtiger met waterreservoir (indien voorgeschreven) voorzien van een tussenstukje op beide aansluitpoorten - interface - bij voorkeur geaard stopcontact; bij voorkeur zonder verlengsnoeren |
| Werkwijze | - was of desinfecteer de handen en trek de niet steriele handschoenen aan - controleer of de stekker van het elektriciteitssnoer van de beademingsmachine rechts in het daarvoor bestemde contact van de beademingsmachine zit en gezekerd is door de borgveer - controleer of de stekker van de beademingsmachine in het stopcontact van de trolley zit - controleer tevens of de stekker van de bevochtiger in het stopcontact van de trolley zit (indien een elektrische bevochtiging wordt gebruikt) - controleer of de stekker van de trolley in het (vaste 230 V) stopcontact zit - indien geen bevochtiger is voorgeschreven, sluit de mof van de lange slang aan op de patiëntenuitgang van de beademingsmachine - sluit het klepslangetje, dat aan het uiteinde voorzien is van een blauwe markering, aan op de klepnippel aan de rechterkant van de beademingsmachine - indien elektrische bevochtiging is voorgeschreven, vul het waterreservoir met 3 minuten gekookt en afgekoeld kraanwater tot de zwarte markering en schuif deze op de verwarmingsplaat van de bevochtiger. Zorg ervoor dat de rand van deze plaat weer omhoog klikt ter beveiliging van de juiste plaatsing van het waterreservoir - sluit de moffen van de korte beademingsslang achtereenvolgens aan op de patiëntenuitgang van de beademingsmachine en op een tussenstukje dat aangesloten is op een van de aansluitpoorten van het waterreservoir - sluit de mof van de lange beademingsslang aan op het andere tussenstukje dat aangesloten is op de andere aansluitpoort van het waterreservoir of indien er geen actieve bevochtiging maar passieve bevochtiging is, sluit de mof van de lange beademingsslang aan op de patiëntenuitgang van de beademingsmachine - zet de beademingsmachine aan door de “aan-uit” knop aan de rechterzijkant van de beademingsmachine te bedienen. Het beeldscherm toont een ‘batterij’-icoontje dat laadniveau en oplaad-activiteit aangeeft, een beademingscircuit-icoontje, een ‘slot’-icoontje, datum en tijd. De druk en het volume worden in horizontale bewegende gele respectievelijk blauwe balken aangegeven - links naast het beeldscherm brandt van boven naar beneden: trigger (groen LED-lampje), wisselspanning (groen LED-lampje), externe gelijkstroom (groen LED-lampje), click-on-accu (externe accu met groen LED-lampje), interne accu (groen LED-lampje), alarm (rood en geel LED-lampje), geluidsonderdrukking (geel LED-lampje) - rechts naast het beeldscherm bevinden zich de volgende 4 knoppen: ‘pijltje omhoog’-knop: door het menu scrollen naar boven; ‘+’-knop heeft de functie: ‘variabele verhogen’ of ‘enter’-functie; ‘pijltje naar beneden’-knop: scrollen naar beneden; en tot slot ‘-‘ -knop heeft de functie: ‘variabele verlagen’ of ‘terugkeren naar het vorige scherm’. Het tegelijkertijd indrukken van de ‘+’- en ‘-‘ -knoppen haalt het slot van de machine; opnieuw indrukken van deze beide knoppen zet de machine weer op slot en er verschijnt een ‘slot’-icoon op het beeldscherm - linksonder het beeldscherm zit de knop waarmee het alarmgeluid kan worden onderdrukt. Bij indrukken van deze knop gaat het gele geluidsonderdrukkings-LED-lampje branden - onder het beeldscherm bevinden zich 5 knoppen van links naar rechts: elke knop heeft een menu-afhanke-lijke functie die af te lezen is in het beeldscherm vlak boven de desbetreffende knop. De instellingen die zichtbaar zijn bij het bedienen van een van deze knoppen kunnen niet gewijzigd worden wanneer het ‘slot’-icoon op het beeldscherm te zien is - onder de 5 knoppen bevindt zich een ‘aan/uit’-knop waarmee de beademingsmachine in ‘stand-by’ stand wordt gezet of de beademing kan worden gestart. - rechtsonder het beeldscherm zit een knop die bij indrukken informatie oproept en weer laat verdwijnen - start de beademing door de ‘aan/uit’-knop onder het beeldscherm in te drukken tot de balk ‘start beademing’ in het beeldscherm is ‘gevuld’. Balk wordt wit. Knop loslaten en de beademingsmachine blaast. De beademingsmachine geeft daarbij twee korte pieptonen en kortdurend lichten de LED-lampjes links van het beeldscherm op - zet de elektrische bevochtiger aan door de aan-uit knop van het toestel zelf te bedienen. Er brandt nu een indicatorlampje op de bevochtiger als teken dat het toestel werkt - nu kan de beademingsmachine worden aangesloten op het interface - om de machine in stand-by te zetten, moet opnieuw de ‘aan/uit’-knop ingedrukt worden tot de open balk ‘stop beademing’ in het beeldscherm gevuld is (wit). Vervolgens binnen 5 seconden kort bevestigen met de ‘aan/uit’-knop aan de zijkant van de machine - Trek de niet steriele handschoenen uit en was of desinfecteer de handen |
| Aandachtspunten | - alle Breas VIVO 50 machines zijn voorzien van een click-on externe accu (die gedurende 8 uur spanning levert en) die aan de onderkant bevestigd is - bij opbouw op een elektrische rolstoel is een externe accu(set) niet van toepassing - de beademingsmachine wordt door middel van een daarvoor geëigende elektrische kabel verbonden met de accu van de elektrische rolstoel. Dit wordt bij de opbouw van de elektrische rolstoel gerealiseerd; controleer of deze kabel aangesloten is op de beademingsmachine - Stroomstoring door uitval van het lichtnet is herkenbaar aan het uitgaan van het groene LED-lampje naast het ‘wisselspannings’-icoontje van het lichtnet en het gaan branden van het groene LED-lampje naast het ‘batterij’-icoontje links naast het beeldscherm. Het beeldscherm geeft de melding ‘stroombron veranderd naar Ext Batterij’ (indien aanwezig; zo niet dan Int Batterij; deze laatste levert gedurende 4 uur spanning, afhankelijk van de beademingsinstellingen). Bij vergeten op ‘OK’ te drukken ter bevestiging brandt het groene LED-lampje bij het ‘batterij’-icoontje en klinkt elke 5 seconden een pieptoon tot de ‘OK’-knop wordt ingedrukt. De beademingsmachine blijft functioneren. Het groene LED-lampje blijft branden als teken dat de externe/interne accu in gebruik is. Bij herinschakeling van het lichtnet gaat het ‘batterij’-LED-lampje uit (betekent: accu wordt weer opgeladen) en gaat het ‘wisselspannings’-LED-lampje branden. De beademingsmachine blijft werken. Er klinkt elke 5 seconden een pieptoon tot het herinschakelen van de netstroom met ‘OK’ wordt bevestigd. - indien het groene LED-lampje niet brandt bij het inschakelen van de beademingsmachine: bel Mediq Tefa (zie tabblad ‘Telefoonnummers’ en tabblad ‘Informatie gebruik en onderhoud beademingsmachine’ in het Patiënten Informatie Dossier (PID) chronische beademing voor instructies) - de Breas Vivo 50 heeft slechts één aansluitnippel (klepnippel) voor bediening van de expiratieklep en er is géén drukmeetslang - bij beademing in een instelling dient de alarmeringkabel (met gele markering) aangesloten te worden op de DIN-stekker (met clipsluiting) en gele streep op het linker zijpaneel van de beademingsmachine dat afgedekt wordt door een rubberen kapje waarop een vrouwelijk verpleegkundige-icoontje met gele streep staat vermeld. De andere stekker (Jack plug) van deze kabel wordt aangesloten op het alarmsysteem van de instelling. De werking van deze alarmeringskabel dient getest te worden door de alarmeringen van de beademingsmachine te activeren en bij elk alarm te controleren of er een doormelding optreedt op het centrale oproepsysteem van de instelling - bij O2-gebruik hoort de zuurstofslang aangesloten te worden op het aansluitpunt onder de aansluiting van de beademingsslang aan de rechterkant van de beademingsmachine. De zuurstofflow mag de 15 l/min en de druk van 50 mbar nooit overschrijden omdat het een lage druksysteem is - bij O2-gebruik: eerst de beademingsmachine aanzetten, vervolgens de O2 aanzetten. Bij uitzetten beademingsmachine: eerst O2 uitzetten en dan het beademingsapparaat uitzetten. Dit voorkomt zuurstofophoping in de machine en beademingsslang en dient ter preventie van brandgevaar - callibratie/slangentest: deze dient uitgevoerd te worden als er afgeweken wordt van de standaard lengte van het beademingscircuit. Altijd in overleg met een CTB-verpleegkundige |