# Handleiding

Het gereedmaken en controleren van de actieve bevochtiging

| Doel | - klaarmaken voor gebruik zodat actieve bevochtiging tijdens beademing veilig kan plaatsvinden |
| --- | --- |
| Benodigdheden | - beademingsmachine zoals voorgeschreven - beademingsslangen met expiratieklep en klep- en druklijnen, (geschikt voor actieve bevochtiging) met verbindingsslang voor het interface, hetzij swivel in geval van invasieve beademing - elektrische bevochtiger met waterreservoir - gedurende 3 minuten gekookt en afgekoeld water |
| Werkwijze | - was of desinfecteer de handen - vul het waterreservoir met het afgekoelde water tot aan de zwarte markeringslijn - sluit de tussenstukjes voor de bevestiging van de beademingsslangen aan op de aansluitpoorten van het waterreservoir - sluit de moffen van de korte beademingsslang achtereenvolgens aan op de patiëntenuitgang van de beademingsmachine en op het tussenstukje dat aangesloten is op een van de aansluitpoorten van het waterreservoir - plaats het klepslangetje, dat aan het uiteinde voorzien is van een blauwe markering, op de klepnippel van de beademingsmachine - plaats het drukslangetje (indien aanwezig), dat aan het uiteinde voorzien is van een groene markering, op de druknippel van de beademingsmachine - sluit de mof van de lange beademingsslang aan op het andere tussenstukje dat aangesloten is op de andere aansluitpoort van het waterreservoir - zorg ervoor dat de expiratieklep (indien aanwezig) in de juiste positie wordt geplaatst, namelijk membraan boven zodat deze niet onder water komt te staan bij een vochtige beademingsslang 8. sluit de verbindingsslang (met swivel) aan op de expiratieklep 9. ruim de gebruikte materialen op en was of desinfecteer de handen |
| Aandachtspunten | - gebruik nooit actieve bevochtiging gelijktijdig met passieve bevochtiging. De kunstneus kan verzadigd raken met water. Dit kan hoge drukalarmen en/of ineffectieve beademing veroorzaken |