# Handleiding voor patiënten

### 1. Bevestigen sensor

De monitor moet aan staan en in het scherm moet de boodschap

staan. Pas dan kan de sensor geplaatst worden.

|  | Reinig de oorlel met een gaasje met alcohol |
| --- | --- |
|  | Neem een TOSCA- bevestigingsclip uit de verpakking, knijp de oorclippootjes open en verwijder de witte beschermstrip. |
|  | Breng de clip met de borgring naar buiten gericht op het vlezige gedeelte van de oorlel aan. Let op: oorbel verwijderen en niet op het oorbelgaatje plakken. Niet te hoog plakken op het kraakbeen. Knijp voorzichtig op de clip zodat het kleefgedeelte zich goed aan de oorlel hecht. Er mag zich geen lucht onder het kleefgedeelte bevinden. |
|  | Doe twee kleine druppels contactvloeistof op de zichtbare huid, precies in het midden van de borgring van de clip. |
|  | Verwijder de sensor uit de kalibratiekamer en plaats deze in de borgring van de clip Zachtjes drukken zodat deze erin klikt. |
|  | Draai de sensor in de juiste positie. Zorg dat sensorkabel vrij hangt en dat er tijdnes het meteen niet aan kan worden getrokken. Leid de sensorkabel zodanig dat de patiënt er niet verstrikt in raakt. |
| 7. | Bevestig de sensorkabel met de zwarte kabelclip op een geschikte plaats op de kleding van de patiënt |
| 8. | Nadat de sensor is aangebracht verschijnt het volgende scherm |
| 9. | U drukt op de start knop (12). |
| 10. | De volgende melding verschijnt |

De sensor mag met de TOSCA fixatiering ook op de wang, het voorhoofd of het sleutelbeen worden aangebracht.

### 2. Controleren of sensor goed is aangebracht

Nadat de sensor is aangebracht en de monitor is gestart kan gecontroleerd worden of de sensor correct is aangebracht door twee keer op (8) te drukken.

Er verschijnt onderstaande scherm. Als de sensor goed is bevestigd moeten er gelijkmatig streepjes in het beeld met de golfjes staan. Als dit niet zo is de sensor verwijderen en terugplaatsen in de sensorkamer (13). Als monitor ready to use aan geeft sensor opnieuw aanbrengen op een andere plek op het lichaam dit mag voorhoofd, sleutelbeen of wang zijn.